# 采购清单及货物技术参数要求

全自动数字玻片扫描分析系统性能参数

- 功能要求：

可对HE/IHC/TMA/FISH/IF/TCT等各种细胞学或组织学样本进行快速数字化扫描及储存，建立完整的数字切片样本库，可自动快速分类检索所有数字切片并能对扫描好的切片全片或局部ROI进行精准定量分析。

- 扫描仪主机

1.整机原装进口。

2.一体化封闭式设计，整体性好，非显微镜改装和拼凑的产品，无需暗室环境下即可实现荧光玻片自动扫描。扫描仪与产品涉及到的所有软件具有良好的的兼容性及后期的拓展升级。

3.单次装载量：单次装载≥100张玻片，可不停机连续追加，进行无人值守，批量自动扫描。

4.扫描区域：自动精准识别有效组织形状，并只对有效组织部分进行扫描，也可人工设定扫描区域。

5.扫描分辨率：20倍物镜，扫描图像分辨率≤0.28μm/pixel；40倍物镜，扫描图像分辨率≤0.14μm/pixel。

6.扫描相机：高分辨率高速扫描相机，有效像素≥500万像数，帧率≥75 FPS。

7.扫描速度：20倍物镜扫描15mm×15mm的有效组织区域，所用时间≤120秒。

8.扫描方式：具有单层扫描、多层扫描（Z-stack）、多层融合扫描（Extended Focus）等扫描方式。

9.物镜：标配高品质物镜，并可电动转换，平场复消色差物镜20倍物镜，数值孔径N.A.≥0.8；40倍物镜，数值孔径N.A.≥0.95

10.条码识别：可自动识别一维及二维码,并根据条码信息自动命名数字切片。

11.扫描控制计算机：Intel6核处理器、128G内存、4T硬盘、256G 固态硬盘；DVD刻录、独立显卡、千兆上网卡、27寸品牌高分辨率液晶显示器（2560×1440）；系统win 7专业正版64位。

12.服务器计算机：Intel六核处理器，3.5/3.6 GHz，10 MB Cache，16G内存，128G固态硬盘×2，4TB数据硬盘×3，64位Windows Server 2012 R2正版操作系统，采用双存储系统，具有数据备份功能，以防数据丢失。

- 荧光扫描模块

1.配备≥9通道的荧光滤光块电动转盘，可实现滤光块的电动转换；

2.配置DAPI、FITC、TRITC、CY3、CY5五种滤光块；

3.荧光光源：高稳定性固态LED光源，使用寿命≥1.5万小时。

4.包含荧光扫描软件。

- 图像浏览及数据库管理软件

1.浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示；

2.同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等；

3.图像调节功能：对图像进行对比度、亮度和Gamma校正和微分干涉差（DIC）处理；

4.截图与导出功能：可选择屏幕分辨率进行截图并导出高清原图。

5.图像标注功能：可利用软件在图像上添加圈点、箭头、文字等注释和标记；具有组织芯片制作标记与定位专用软件模块。

6.图像数据库管理软件：可通过用户/密码登录，设置应用管理权限，实现数据分类管理、审计追踪、数据安全管理、提供数据高级检索；可根据实验课题、实验组别、标本种类、实验时间、染色方式等对数据进行管理与记录；可远程访问、下载数字切片。

- 定量分析软件

分析软件功能需满足以下几个要求：

1.组织定量分析：针对组织或细胞样本全片或ROI进行定量、定性分析。可进行细胞计数、细胞特性评估，以及腺体、血管组织形态结构、数量的评估。适用于所有染色，具有批处理能力。

2.智能组织分割：通过记忆训练，软件可自动记忆并识别切片上不同组织染色、形态及细胞大小，完成组织分割，并进行面积、比率统计。此外，可进一步对识别的组织区域进行专项精确定量分析。

3.细胞膜分析：可自动评估免疫组化细胞膜染色的数字切片样本，自动将细胞膜染色统计分级（如阴性、弱阳性、中阳性和强阳性），并给出评分。

4.细胞核分析：可自动评估免疫组化细胞核染色（如Ki-67等）的数字切片样本，自动将细胞核分为阴性、弱阳性、中阳性和强阳性等级别，并给出评分。

5.细胞质分析：可自动评估细胞质染色的数字切片样本，自动将细胞质染色分级并评分。

6.FISH定量分析：可自动对扫描后的FISH全片或ROI进行定量结果分类统计。

7.TMA-Model分析：可自动精准识别各组织样点并单独分离，高通量定量、定性分析实验数据。

- 技术服务条件

1.技术文件：由供货方提供使用及安装、调试、维修手册。

2.质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。

3.技术服务：安装与使用期间，在用户所在地对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，仪器制造商在中国境内应有有经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师负责售后支持。

4.保修：仪器在调试验收合格后，仪器供应商提供整机叁年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。

5.软件永久免费升级。