CCU中央监护工作站技术参数要求

- （含配套6台多功能心电监护机）：

- 一、中央监护工作站一套

- 中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可监测3/5/12导心电，温度, etCO2, 无创血压, 有创血压, 心率, 脉率,心律失常, 呼吸率, C.O./Tblood, RRa, SpHb, SpOC, SpCO, ST

- 接入床位数16床， 可升级到接入32床和64床的床边监护，支持有线，无线联网

- 可选配双屏，双屏显示情况下，每个屏幕可独立显示不同的监护和报警信息。

- 床位布局支持8页显示，每页显示布局可定制化，支持每页独立显示不同内容。

- 单屏可最多显示16个床位

- 重点监护界面下医护人员可将需要重点监护的病人监护数据进行半屏或全屏显示，关注特殊病人更为全面的信息。

- 标配宽屏显示器，显示器≥23寸，分辨率1920*1080。

- 三级声光报警，报警信息自动存储以便回顾。

- 报警事件联动功能将报警事件，可显示报警时刻的全部波形（多达30+波形可选），每个波形20秒波形以及报警发生时的相关参数进行关联并同屏显示，方便医护人员全面快捷了解病人的状态。

- 10.可直接通过中央站对联网的床旁监护仪NBP模式，自动测量间隔，启动/停止NBP测量等进行控制，提高工作效率，减少工作量。

- 11.* 中央监护系统可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥240小时

- 12.* 息中央监护系统每个病人可存储3000组所有报警信。

- 13.中央监护系统每个病人可存储最少240小时趋势表，用户可选择的1秒至2小时的时间间隔，并支持无期限的患者数据存储。

- 14.中央监护系统每个病人可存储240小时趋势图，分辨率为1秒，

- 15.中央监护系统每个病人可存储最少3000组所有NBP数据，

- 16.支持20秒（前7秒+后13秒）实时数据和波形、存储数据和波形打印，支持打印报警事件列表。

- 17.打印20秒（前7秒+后13秒）的实时波形，方便医护人员在发现病人异常状况时第一时间对病人信息进行打印归档，减少后续数据和波形检索的麻烦。

- 18.外置扬声器，报警声音更清晰。 支持动态血压分析，支持NBP及IBP结果分析，支持结果打印输出。

- 19.支持心率变异分析，支持结果打印输出

- 20.采用国际通用标准HL7协议，可与医院各种信息系统联网无缝对接。

- 21.中央监护系统支持20,000个病人数据

- 22.中央监护系统支持条形码扫描用于病人信息录入

- 23.中央监护系统支持病人数据10 天、30 天或者无期限的患者数据存储

- 24.支持在线帮助（支持两个文件）

- 25.可监测心电，ST段，心率，呼吸，血压，血氧，脉率，体温，双有创血压，呼末二氧化碳等参数。

- 26.中央监护仪通过有线或无线的方式从床边病人监护仪中获取实时监护数据，将其集中显示，并提供高级分析、打印、数据存储等功能。

- 27.可同屏监护多至16个床位，双屏可同时监护多至32个床位。

- 28.可连接64台床边机。

- 29.可调整床位布局，提供50种床位显示布局方式。

- 30.可设置患者重点监护界面。

- 31.同屏可显示60道波形。

- 32.有同屏同轴实时短趋势显示功能，让医护人员及时掌握患者病情变化情况。

- 33.中央监护仪应不少于2万条历史数据回顾功能。

- 34.* 中央监护仪的趋势回顾功能≥240小时。

- 35.中央监护仪的NIBP数据回顾功能≥3000组。  （最大）

- 36.中央监护仪的报警信息回顾功能≥3000组。  （最大）

- 37.* 中央监护仪的全息心电波形数据的存储回顾功能≥240小时。

- 38.中央监护仪应能提供药物浓度计算和滴定表显示功能。

- 39.中央监护仪具有与病人监护仪之间进行双向控制	的功能。

- 40.中央监护仪可以对病人的NIBP数据进行动态血压监测分析，提供统计结果，并打印报告。

- 41.打印特征心电波形，每页可任意打印4段心电波形。

- 血压列表打印，报警统计分析表打印。

二、多功能心电监护机6台

可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- 1.显示屏：

- 1.1.尺寸≥10.1”，观察波形通道≥10道。

- 1.1.2可选触摸屏。

- 2.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池；

- 3.可选配置：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测功能；可选触控屏、记录仪。

- 4.监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 5.低耗能，无风扇设计。

- 6.显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、呼吸氧合图等界面。

- 7.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，患者漏电流不超过0.01mA。

- 8.心电：

- 8.1.心电3/5导可选；

- 8.2具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

- 8.3心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 8.4在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

- 9.心律失常分析和ST分析功能：

- 9.1可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥23种包括“房颤”等高级分析功能。

- 9.2具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV~+2.5mV或更宽。

- 10心率：

- 10.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

10.2 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

- 11.无创血压；具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

- 12.血氧：血氧脉率范围30-300bpm。

- 13.呼吸：常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

- 呼吸导联选择模式：自动。

- 14.可选配Oridion MicroStream® 微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间＜6秒。

- 15.可选双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg ~ 400 mmHg。

- 16.数据存储与回顾：

- 16.1无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

- 16.2无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

- 16.3无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。

- 17通讯：

- 17.1提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统。

- 17.2标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口。

- 18.标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

- 19.记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

- 20.锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V。整机净重≤3.5kg。